ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР

DT-33B, DT-33C, DT-33D

Прибор произведен и проверен в соответствии со стандартом 1ЕС-1010. Меры предосторожности

Перед открытием корпуса отключите все щупы от цепи.

В целях защиты от возгорания замените предохранитель номиналом F 200 м А/2 ЗОВ (Quick Acting).

Не используйте прибор с открытой крышкой. Не используйте абразив или растворитель. Для очистки прибора используйте влажный материал мягкое моющее средство. Не превышайте предел значений для диапазонов измерений, указанных в данной инструкции. Не дотрагивайтесь до неиспользуемых терминалов при подключенном к цепи приборе. Не используйте прибор для измерения напряжения более 600 В. Если значение для измерений неизвестно, установите селектор диапазона в самое высокое положение.

Перед тем, как выбрать функцию с помощью селектора диапазона, отключите щупы от тестируемой цепи,	*

При проведении измерений ТВ цепец или цепей переключения электропитания помните, что на

точках тестирования могут быть высоко амплитудные импульсы напряжения, что может привести к повреждению прибора.

- Будьте внимательны при работе с напряжением выше 60 В DC или 30 В АС. Не дотрагивайтесь до щупов!

- Перед установкой транзистора для измерений убедитесь, что щупы отключены от тестируемой цепи.

- При проведении измерений напряжения с щупами компоненты должны быть отключены от hFE розетки. Не измеряйте сопротивление рабочей цепи.

Описание прибора. Данный измерительный прибор предназначен для измерений постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, тестирования диодов, транзисторов и прозвона цепей. Прибор работает на батарее.

Лицевая панель (см. инструкцию на англ. языке)

  - Дисплей 3 1/5, 7-сегметный, высота 15 мм

  - Кнопка сохранения. При нажатии этой кнопки на дисплей сохранит последние показания. Данный режим индицируется символом «Н» на дисплее.

  - Кнопка включения подсветки дисплея

  - Поворотный переключатель используется для выбора функций и диапазона, а также для включения и

выключения прибора.

  - Разъем «СОМ» для черного щупа (минус).

  - Разъем «10А» для красного щупа для измерений 10 А.

  - Разъем «V Q мА> для красного щупа (плюс) для измерений напряжения, сопротивления и тока (кроме 10

Спецификация. Гарантия точности - один год после калибровки при температуре 18 - 28°С и относительной влажности <75%.

макс, напряжение между терминалами и землей 500 В предохранитель F 200 мА/250 В питание батарея NEDA 1604 или 6F22 дисплей ЖКД. 1999,2-3/сек., с подсветкой индикация полярности «-» для отриц. полярности рабочая среда 0-40°С . температура хранения -10°С + +50°С индикация разрядки батареи размер 130мм х 73,5мм х 35мм вес прибл. 156 ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

| Диапазон ¦ Разрешение |  | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±0,5%, ±2 |
| 2 В | 1 мВ | ±0,5%, ±2 |
| 10 В | 10 мВ | ±0.5%, ±2 |
| 200 В | 100 мВ | ±0,5%, ±2 |
| 500 В | 1 В | ±0,8%, ±2 |

Защита от перегрузки: 250 В. Для диапазона 200 мВ и 500 В DC или АС для других диапазонов. *

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 11 ' ■ ■ ■

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 мкВ | 0.1 мкА | ±1%,±2 |
| 2 мА | 1 мкА | ±14, ±2 |
| 20 мА | 10 м гА | 41л/- лл |

| 200 мА | 100 мкА | ±1.2%, ±2 |
| --- | --- | --- |
| 10А | 10 мА | ±2%, ±2 |
| ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |
| Диапазон | Разрешение | Точность |
| 200 В | 100 мВ | ±12%. ±10 |
| 500 В | 1В | ±1.2% ,±10 |

Защита от перегрузки: 500 В DC или АС для всех диапазонов.

Частотный диапазон: 40 Гц-400 Гц. АЧХ: средняя, калибровка в rms, синусоидальная волна. ТЕСТИРОВАНИЕ ДИОДОВ И ПРОЗВОНКА НЕПРЕ-

рывной цепи (только 33D и 33C)

| Диапазон | Описание |
| --- | --- |
| -))) | Зуммер работает при непрерывной цепи (менее <700м) |
| -н- | Показывает прибл. падение прямого напряжения диода |

Защита от перегрузки: 250В DC или АС. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| 200 Ом | 0.1 Ом | ±0.8 %,±3 |
| 2 КОм | 1 Ом | ±0.8%, ±2 |
| 20 КОм | 10 Ом | ±0.8 %, ±3 |
| 200 КОм | 1000м | ±0.8 %, ±3 |
| 20МОм | 1 КОм | ±1.0%,±3 |
| 200 МОм | 10 КОм | +5 % +-10 |

| Зашита от перегрузки: 250 В DC или АС для всех диапазонов. ТЕСТИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ hFE Диапазон | Диапазон тестирования | Гок тестирования | Напряжение тестирования |
| --- | --- | --- | --- |
| NPN и PNP | 0-1000 | 1b"10мкА | Vce=3V |
| ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (только для 30Q |  |  |  |

| Диапазон | Разрешение | Точность |
| --- | --- | --- |
| -20°С... 1370°С | 1°С | ±l°,±3D(дo 150°С) ±3° % rdg (более 150°С) |

Защит от перегрузки: 220 В АС.

| Предел | Разрешение | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| 12В | 10мВ | 240 Ом |
| 9В | 10мВ | 1.8 кОм |
| 1,5В | 10мВ | 30 Ом |

ИНСТУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

- Подключите красный щуп к разъему «V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ».

- Установите поворотный переключатель на измерение постоянного напряжения. Если уровень

напряжения неизвестен заранее, установите переключатель на максимальный диапазон и уменьшайте его до удовлетворительного уровня разрешения.

- Подключите щупы к источнику тестирования.

- Снимите показания на дисплее, а также полярность красного щупа.

ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

  - Подключите красный щуп к разъему «V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ» (для измерений в диапазоне 200 мА - 10 А подключите красный щуп на разъему «10 А»).

  - Установите переключатель в положение DCA.

  - Разомкните тестируемую цепь и подключите щупы последовательно к цепи.

  - Снимите показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

    - Подключите красный щуп к разъему «V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ».

    - Установите переключатель в положение ACV.

    - Снимите показания на дисплее.

ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

      - Подключите красный щуп к разъему «с V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ» (полярность красного щупа +).

      - Установите переключатель к положение «Q».

      - Подключите щупы к тестируемому резистору и снимите показания.

      - При измерении сопротивления отключите цепь от питания и разрядите все конденсаторы перед подключением щупов.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДИОДОВ

        - Подключите красный щуп к разъему « V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ» (полярность красного щупа +).

        - Установите переключатель в положение -]>:.

        - Подключите красный щуп к аноду тестируемого диода и черный щуп к катод диода. На дисплее появится приблизительное падение прямого напряжение. При обратном соединении на дисплее пояиится цифра «1».

ТЕСТИРОВАНИЕ ТРАНЗИСТОРОВ

          - Установите переключатель к положение «hFE».

          - Определите тип транзистора (NPN или PNP) и положение

выводов Коллектора, Эмиттера и Базы. Вставьте их в

соответствующие отверстия hfc розетки на передней панели.

          - Снимите приблизительное значение hFE при условии тока

Базы 10 мкА, напряжении Коллектор-Эммитер: 3 В.

ИРОЗВОН НЕПРЕРЫВНОСТИ

            - Подключите красный щуп к разъему « V.Q.m А» и черный щуп к разъему «СОМ».

            - Установите переключатель в положение.))

            - Подключите щупы к двум точкам тестируемой цепи. Зуммер будет работать, если цепь непрерывна.

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ (Только33С)

              - Установите переключатель в положение TEMP снимите показание комнатной температуры.

              - Подключите термопару тепа К к разъемам «V.Q.mA» и «СОМ».

              - Подключите тестируемый объект с термопарой.

              - Снимите показания на дисплее.

ТЕСТИРОВАНИЕ СИГНАЛА (только 33D)

                - Установите переключатель в положение Y.

                - Тестируемый сигнал (50 Гц появится между разъемами «V.Q.mA» и «СОМ». Выходное напряжение будет прибл. 47 кОм с определенным ОС компонентом, поэтому необходимо использовать дополнительный изолированный конденсатор.

ТЕСТИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ (только З3В)

- Установите переключатель в положение 12В, 9В, 1,5В, в зависимости от проверяемой батареи.

- ..... • , Подключите красный щуп к разъему «V.Q.mA» и черный щуп к разъему «СОМ» (полярность красного щупа +).

- Подключите щупы к соответствующим выводам проверяемой батареи.

- Снимите показания на дисплее. ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Если на дисплее появился символ батареи, замените батарею. Предохранитель, как правило, редко требует замены. Для замены батарее или предохранителя (200мА/250В) удалите 2 винта в нижней части корпуса. Удалите старую и установите новую батарею. Следите за полярностью!

Внимание! Перед тем, как открыть корпус, убедитесь, что щупы отсоединены от тестируемой цепи. Во избежание электрического тока тред использованием прибора закройте корпус и крепко зафиксируйте шурупы.